设备名称：多功能胎儿监护仪

用户单位：中山市三乡医院

使用科室：产科

数量：1套

预算金额：23000元

技术要求：

一、技术参数

1.胎心率测量范围：50-240BPM±1BPM

2.胎心率探头：≥13晶片脉冲式超声波探头，超声工作频率：2MHz、1.5MHz，超声输出强度：＜3mW/cm2

3.胎心率报警：下限50-120BPM可调，上限160-240BPM可调，报警触发时间：＜10s

4.宫缩压测量范围：0-100单位±10%

5.事件标记：8种可选

6.记录系统：热敏点阵打印系统，走纸速度：1、2、3cm/min三档可调，误差≤1%，监护打印时间：0-99分钟可调，存储：大于40份

7.屏幕：5.7英寸液晶显示屏，屏幕显示方式：胎心率和宫缩压力值数字及波形显示。

8.电源：AC: 100-240V，50/60Hz±3Hz ，40VA

DC: 14.4V/1800mAh可充电锂电池，正常连续工作＞3.5h

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 | / |
| 2 | 胎心率探头 | 1个 | / |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1个 | / |
| 4 | 胎动标记按钮 | 1个 | / |
| 5 | 超声耦合剂 | 1支 | / |
| 6 | 绑带 | 2条 | / |
| 7 | 电源线 | 1根 | / |
| 8 | 接地线 | 1根 | / |
| 9 | 热敏记录纸 | 1本 | / |
| 10 | 保险管 | 2只 | / |
| 11 | 使用说明书 | 1本 | / |
| 12 | 保修卡 | 1张 | / |
| 13 | 装箱清单 | 1张 | / |
| 14 | 打印纸 | 2盒 | / |

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。