中山市三乡医院全自动全胸震荡排痰机购置项目需求书

设备名称：全自动全胸振荡排痰机

需求数量：2台

最高限价：2.3万元/台*2=4.6万元

- 技术参数

- ★1.结构形式：柜式一体机，非台车式，全自动机器，满足儿童不同情况患者。

2.显示界面：全电子液晶显示界面。

3.操作方式：一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现，同时配有操作遥控器。

4.压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调。

5.治疗仪的振动频率范围为最低不低于5Hz，最高不高于30Hz，且频率连续可调，步距增量1Hz。

6.治疗仪的工作模式：治疗仪具有手动模式、不少于五种专家设置自动程序模式及用户自定义模式，共不少于7种治疗模式。

7.气囊类型：可拆卸式气囊背心，操作方便，随时清洗，手洗机洗均可。

8.治疗仪的定时功能:手动模式定时时间1min～99min,步距为1min；自动模式、自定义模式定时时间分四档，分别是5min、10min、15min和20min；

11.运行模式：治疗仪可连续运行不少于72小时，并具备充气气压自动感应保持功能；

- 12.主机脚轮：高级抗静电脚轮，承重且有防静电缠绕头发丝等异物功能，推动轻便。

- 13.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 主机整机 | 1台 |  |
| 2 | 电缆线 | 1根 |  |
| ★3 | 充气背心 | 5件 | 中码1件、小码4件 |
| 4 | 充气胸带 | 2件 | 中码、小码各1件 |
| ★5 | 出气管 | 6根 |  |
| 6 | 操作控制器 | 1根 |  |
| 7 | 防尘罩 | 1个 |  |

- 商务要求

- 交货要求

- 交货地点：采购人指定的地点。

- 交货时间：合同签订后7个日历日内完成供货、安装、调试并交付采购人使用。

- 质量保证及售后服务

- 供应商保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合磋商文件的要求。供应商对交付的货物在质量保修期内及保修期外承担质量保修责任。

- 质保期按厂家出厂标准提供至少2年的保修服务，提供免费上门服务，同时每年一次或以上上门免费检修服务，确保所有设备能够正常使用；所有产品均提供至少2年质量保证和原厂免费上门保修服务。

- 质保期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费，所有易损品免费提供。

- 供应商应提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。设备维修响应时间：①工作时间（节假日除外）内为5分钟内故障响应，6小时内到达现场提供服务，8小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为10分钟内故障响应，6小时内到达现场提供服务，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在36小时内仍未处理完毕，供应商免费提供相同档次的货物予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。供应商应定期派员对采购人的货物进行必要的保养维护。保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 供应商应提供自己的售后技术支持中心、售后服务的详细资料。

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防 碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险发运及安装调试等环节和费用均由供应商负责。

- 安装、调试与验收

- 供应商依照需求书的要求和响应文件的承诺，将所投设备、配件安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品， 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 所有随设备的附件齐全。

- 供应商应将配件的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购 人承担；否则鉴定费由供应商承担。

- 技术培训

- 供应商应根据项目实施的进度要求，做出各阶段培训计划，及时安排有关培训。

- 供应商至少满足以下要求的培训服务（包括培训费、认证考试费、培训所需的食宿、交通等费用）：

- 经培训后，受训人员应能够熟练使用设备的各项功能，了解设备的体系结构、性能。

- 应提供内容合理、切合系统实际的培训教材，培训教材的编写要结合使用人的特点，图文并茂、简单易懂，相应的操作要结合实例，提供完整的培训方案。

- 供应商在培训开始前将培训计划和教材提交采购人审核，除上述培训外，供应商还负责在现场组织对设备的安装、调试和运行进行技术示范和业务指导。

- 所有的培训费用已包含在合同总价中。

- 培训地点：采购人指定地点。

- 付款方式

1. 合同款支付：

（1）设备完成安装及调试验收合格后30个工作日内支付合同金额的100%；

（2）按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同成交供应商均必须与成交供应商名称一致；

2.付款方式：采用银行汇款。

3.供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- 成交通知书；

- 合同；

- 供应商开具的正式发票；

- 验收报告（加盖采购人公章）。

- 商务评分细则表（20分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务条件响应情况 | 对采购需求中“主要商务要求”的响应程度进行对比评分。 优：供应商完全响应用户需求书的得14分； 良：供应商基本响应用户需求书的得10分； 中：供应商部分响应用户需求书的得6分； 差：供应商较差响应用户需求书的得2分。 | 14 |
|  | 项目同类业绩 | 投标人2020年1月1日至今承担过类似项目业绩的，每个项目得2分，不提供不得分，本项最高得4分。须提供项目合同关键页（包括但不限于含封面、首页、项目内容、合同金额、签字盖章）或中标通知书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 用户评价 | 投标人具有2020年1月1日以来的用户评价材料，每提供一份得1分，最高2分。 - （1）须提供用户评价材料复印件，评价材料必须达到90分以上或带有“满意”或“好评”或“优秀”等相关正面评价字眼；（2）评价材料必须与上述同类项目业绩相对应，否则不得分。 | 2 |

- 技术评分细则表（50分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应情况 | 对采购需求中“技术参数”的响应程度：全部满足得24分,每项负偏离的扣2分，扣完为止。注：按照采购需求提供相关证明文件。 | 24 |
|  | 总体实施方案 | 投标人总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）是否完善、具体、全面, 针对本项目作出计划保障、项目管理及进度安排。 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理清晰，脉络分明，具体全面，项目管理及进度安排合理高效、操作性强的得12分； 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理较清晰，脉络较分明，较具体全面，项目管理及进度安排较合理高效、操作性较强的得7分； 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理一般，脉络一般，项目管理及进度安排一般、操作性一般的得2分； - 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理差，脉络不分明，项目管理及进度安排差、操作性差的得0分。 | 12 |
|  | 售后服务 | 投标人售后服务能力、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量。 售后服务能力强，保修期优于招标文件要求，响应时间快，售后技术人员力量配备十分充足的得14分； 售后服务能力满足要求，保修期满足招标文件要求，响应时间较快，售后技术人员力量配备较充足的得8分； 售后服务基本满足要求，保修期满足招标文件要求，响应时间一般，售后技术人员力量配备一般的得2分； 售后服务不能满足要求，保修期不能满足招标文件要求，响应时间慢，售后技术人员力量配备差的得0分。 | 14 |

- 价格评分细则表（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标（响应）报价得分＝（评审基准价/最终响应报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评审基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。 | 30 |